紫外光老化试验箱箱体结构说明
　　
　　紫外光老化试验箱模拟自然气候中的紫外线辐照、雨淋、高温、高湿、凝露、黑暗等环境条件，对材料进行加速耐候性试验，在短时间内获得材料的抗老化能力。通过模拟自然阳光中的各种紫外辐射状态（如干燥或含露水辐照状态）、淋雨等条件，以获得材料耐候性的结果。
　　
　　紫外光老化试验箱不仅仅可以进行光照试验，还具备了其他的气候模拟功能，总体上来说，它具有光照、高温、潮湿、雨淋、凝露、黑暗等气候模拟的功能，来全面的对试验物品进行老化试验。其中高温、潮湿有利于紫外光对试验物品的产生老化反应，雨淋、凝露、黑暗等能够帮助试验物品更好的暴露在紫外光的环境中，都具备了一定的加速老化的作用。
　　
　　紫外光老化试验箱结构：
　　
　　1．紫外荧光灯
　　
　　灯管的安装：紫外灯属于易碎品，因此产品出厂时另行包装，安装时应特别小心，以免造成不必要的损失。安装时应在设备断电后掀开试验仓盖和灯管两侧更换端口，将紫外荧光灯对正密封圈插入，然后推动灯管将灯管对正另一侧密封圈插入，调整好灯管两端密封帽，装上灯管供电接插件。注意所用灯管表面洁净情况，以防影响灯管辐照度，如有污染，应用酒精擦拭表面。备用灯管应贮存于通风干燥无腐蚀环境中。
　　
　　2．控温系统
　　
　　控温系统由黑标准温度计、加热器、送风机、智能程序调节仪等执行机构组成，采用控温方式，让热空气吹入试验箱，使箱内试验温度达到稳定。
　　
　　3．供湿系统
　　
　　供湿系统由水槽、加湿系统等组成，通过湿气冷凝机理，使试样暴露面凝露湿润，模拟雨水、高湿、凝露并与阳光（UV）黑暗协同作用来营造试验环境。
　　
　　4．设备运行定时器
　　
　　设备控制板上配有一只时间继电器，智能调节仪在到达试验温度±3℃范围内时打开，（时间定时器严禁设定为0000，并且应于定时器关闭状态进行设定）。对设备运行进行时间控制，提高了设备自动化性能。
　　
　　5．试样承载装置
　　
　　设备试样承载装置位于UV灯均匀辐射面上，由铝合金柜式基架组成，共可承载标准试样22片。
　　
　　6．保护系统
　　
　　设备具有缺水、防干烧、超温、短路、过载等保护系统，分别位于电控面板和电控柜内。进入报警状态后，自动切断设备工作系统电源，使设备停止运行，并发出声响提示，确保设备和人身安全。